СОГЛАСОВАНО							УТВЕРЖДАЮ

| ________ «___»___________202__г. |  | Главный инженер ООО ПФ «Ливам» _______ В.Ю. Вакшуль «___»___________202__г. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектирование

станции подачи и распределения дистиллята

Настоящее техническое задание (ТЗ) является документом, в соответствии с которым осуществляется проектирование и изготовление станции подачи и распределения дистиллята к точкам разбора по запросу ООО «___________________________».

1. Наименование и область применения.

1.1 Наименование продукции – станция подачи и распределения дистиллята к __________ (количество прописью) точкам разбора.

## 1.2 По условиям воздействия климатических факторов внешней среды станция подачи и распределения дистиллята соответствует климатическому исполнению УХЛ 4.2 по ГОСТ 50444.

1.3 Станция подачи и распределения дистиллята предназначена для производства, сбора, хранения и подачи дистиллированной воды к ________ (количество прописью) точкам разбора.

2. Технические требования и характеристики.

2.1. ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ.

2.1.1. Станция подачи и распределения дистиллята должна состоять из следующих частей:

- аквадистиллятор _________ (модель дистиллятора) в количестве _____ (шт);

- сборник для хранения очищенной воды _______ (модель сборника) в количестве _____ (шт);

- модуль подачи дистиллята к ________ (количество) точкам разбора;

- блок управления.

2.1.2. Конструкция должна обеспечивать взаимосвязанную работу составных частей в следующем порядке:

- управление дистиллятором при помощи блока управления эксплуатирующим персоналом, получение дистиллированной воды;

- поступление дистиллированной воды из дистиллятора в сборник;

- подача дистиллированной воды из сборника в одну из __________ точек разбора с помощью модуля подачи дистиллята, при открытии крана Потребителем.

- автоматическое отключение дистиллятора и прекращение подачи исходной воды при достижении дистиллированной водой максимального уровня в сборнике;

- автоматическое возобновление работы дистиллятора при снижении уровня дистиллированной воды в сборнике ниже датчика промежуточного уровня;

- автоматическое выключение модуля подачи дистиллированной воды при достижении дистиллированной водой минимального уровня в сборнике.

2.1.3. Составные части станции подачи и распределения дистиллята устанавливаются Потребителем в соответствии с прилагаемой схемой. Схема установки аквадистиллятора _______ предполагает подставку, изготавливаемую Потребителем / Производителем (нужное подчеркнуть). Распределительная линия подачи дистиллята в комплект не входит, изготавливается Потребителем.

2.2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ.

2.2.1. Основные параметры составных частей, входящих в состав станция подачи и распределения дистиллята, должны соответствовать настоящему техническому заданию.

2.2.2. Технические характеристики аквадистиллятора ________(модель).

2.2.2.1. Основные технические характеристики дистиллятора:

1) Производительность, дмз/ч 	_______(-10%)

2) Род тока	переменный трехфазный

3) Частота, Гц	50

4) Напряжение, B	380 (± 10%)

5) Номинальная потребляемая мощность, кВА, не более	_______

6) Время установления рабочего режима, мин., не более	_______

7) Габаритные размеры ДхШхВ, мм	______________

8) Масса, кг, не более	____________

9) Количество потребляемой исходной воды, л/час, при tводы = 10(C________(±10%)

2.2.2.2. Качество производимой воды – согласно требованиям статьи ФС.2.2.0020.15 «Вода очищенная», ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная».

2.2.2.3. Качество исходной воды, поступающей в модуль, должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 при содержании в ней аммиака не более 0,2 мг/л, иначе исходная вода должна быть предварительно очищена от солей жесткости, углекислоты, аммиака, восстанавливающих веществ или других примесей, характерных для региональных источников питьевой воды и влияющих на качество производимой воды, до соответствия ее указанным выше стандарту и требованию по содержанию аммиака при жесткости не более 7 мг·экв/л.

2.2.2.4. Поддержание количества воды, идущей на испарение, автоматическое. Давление исходной воды должно быть в пределах от 0,1 до 0,4 МПа (от l до 4 кг/см²).

2.2.2.5. Время непрерывной работы – не более 8 ч.  Перерыв в работе – не менее 1 ч.

2.2.2.6. Класс потенциального риска 2а.

2.2.2.7. Электробезопасность соответствует ГОСТ Р 50267.0-92 класс защиты – 1.

2.2.2.8. Срок службы – не менее 8 лет.

2.2.3. Технические характеристики сборника для хранения очищенной воды _____ (модель).

2.2.3.1. Основные технические характеристики сборника:

1) Габаритные размеры ДхШхВ, мм	_______________

2) Ёмкость, л, не менее	_____________

3) Масса, кг, не более	_______________

2.2.3.2. Внутренние поверхности устойчивы к дезинфекции в соответствии с                 ОСТ 42-21-2-85  4% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 и пропариванию водяным паром в течение 20 мин с момента выхода пара из открытого крана.

2.2.3.3. Напряжение  питания электрических цепей управления - 12 В.

2.2.3.4. Электробезопасность соответствует ГОСТ Р 50267.0-92 класс защиты – 1.

2.2.3.5. Срок службы – не менее 8 лет.

2.2.4. Технические характеристики модуля подачи дистиллята к _________ (количество прописью) точкам разбора.

2.2.4.1. Основные технические характеристики:

1) Подача, м3 /ч	_________

2) Напор, м	_________

3) Род тока	переменный трехфазный

4) Частота, Гц	50

5) Напряжение, B	380 (± 10%)

6) Номинальная потребляемая мощность, кВА, не более	_________

7) Габаритные размеры ДхШхВ, мм, не более	__________

8) Масса, кг, не более	_______

2.2.4.2. Модуль подачи дистиллята обеспечивает поочерёдную подачу к одной из ________ (количество) точек разбора.

2.2.4.3. В модуле используется  насосный агрегат - ______________

3. Требования по эксплуатации.

3.1. Эксплуатация станции подачи и распределения дистиллята должна проводиться в соответствии с руководством по эксплуатации, эксплуатационной документацией на составные части и комплектующие, в климатических условиях и с параметрами настоящего технического задания.

В руководстве по эксплуатации должны быть указаны:

- технические характеристики;

- комплектность;

- устройство и принцип работы;

- указание мер безопасности;

- порядок монтажа;

- подготовка и порядок работы;

- проверка технического состояния;

- порядок технического обслуживания.

4. Гарантия.

4.1. Предприятие-изготовитель гарантирует качество станции подачи и распределения дистиллята, обеспечение технических характеристик при условии соблюдения Потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных в эксплуатационной документации.

4.2. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи.

4.3. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления.

4.4. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует станцию подачи и распределения дистиллята в случае поломки при условии соблюдения Потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных в эксплуатационной документации.

4.5. Гарантийный ремонт и замена производится по адресу:

Россия, 308013, г. Белгород, ул. Кооперативная, 2А, ООО ПФ «Ливам»,

телефон (4722) 56-81-81 – отдел сбыта, e-mail: livam@livam.ru.

Разработали:

начальник технического отдела   	________________________ Жупиков В.А.

инженер-конструктор 		________________________ Самыловский С.В.